## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 三维心脏电生理标测系统 设备参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 1、定位原理：采用磁场/电场混合定位原理，多导管可视化，无扭曲变形。
| 2 | 2、磁场定位：系统磁场频率≥1.5kHz;平均磁场定位误差≤1mm。
| 3 | 3、可视化：在磁传感器技术的校准下，实现导管可视化,可在显示屏上看到导管;实现多个导管可视化的同时还可以实现头端和弯形的可视化。
| 4 | 4、显示器：≥24英寸以上(16:9)高分辨率液晶显示器不少于2台。
| 5 | 5、提示方向：导管在三维系统中头端具有颜色指示，能够明确指示导管的控弯及转动方向。
| 6 | 6、建模：具有影像化快速建模功能，能快速建立心脏三维模型。
| 7 | 7、一次采集多种心电信息，可同时获得空间解剖、激动顺序、传导电压等各种信息。
| 8 | 8、距离测量：具有距离测量工具，能够精确测量心腔图形任意位置的尺寸，显示消融点和消融点之间的距离。
| 9 | 9、监测模块：具备压力监测模块，可与磁电双定位系统同步使用。
| 10 | 10、据压力监测模块，可实时显示压力大小和方向，可实时显示压力曲线，可提供力值稳定度的可视化。
| 11 | 11、标记功能：具有消融点数据实时标记功能，用户在消融过程中采集的标测点会被自动设置为消融点。并可根据用户的设置，在消融时自动采集消融点。
| 12 | 12、密度标测：可进行高精密度标测。
| 13 | 13、消融控制：可提供消融能量指示。
| 14 | 14、图像融合功能：具有CT/MRI图像融合功能，可以将预先获得的CT/MRI研究数据导入并加以处理，加工成为所需心腔或结构的三维分割表面图像。
| 15 | 15、分析功能：具备心电信号主频分析功能。
| 16 | 16、标测功能：具备同品牌微电极导管。
| 17 | 17、与配套微电极联用时，三维系统界面可同步显示多路温度，实现更全面的实时温度监控。
| 18 | 18、系统集成磁导航模块，支持心脏电生理机器人导航手术。
| 19 | 19、可将延时增强MRI影像数据导入系统，生成VTK格式并导入三维系统，从而在模型中直观呈现纤维化信息。
| 20 | 20、AI技术集成：系统具备AI室早预测功能，可基于心电与标测数据智能推算室性早搏的可能起源区域，提高定位效率与准确性。
| 21 | 21、多道记录功能：具有多道记录功能，可以显示标准12导联心电图及32路心内电图，每个通道可独立设置滤波，陷波参数，显示颜色，可以更改通道的增益、刷新速度等；并提供模板保存功能，保存以上设置。
| 22 | 22、具有超声模块：三维心脏电生理标测系统可实时显示超声导管位置、超声影像以及超声影像扇面三维空间位置，同时具备基于三维超声影像进行自动/手动心脏模型的构建功能。
| 23 | 23、三维标测系统兼容：脉冲设备兼容三维心脏电生理标测系统。
| 24 | 24.配置便携式彩色多普勒超声诊断仪一台，具备常规的体表探头兼容性与诊断功能及心腔内超声成像功能。
| 25 | 24.1可与一次性使用心腔内超声成像导管配合使用，可用于心脏大血管、心内解剖结构的超声成像。
| 26 | 24.2可与三维心脏电生理导航系统配合使用，可实现心腔内超声图像三维可视。
| 27 | 24.3与三维心脏电生理导航系统配合使用，可在三维系统上提供一次性使用心腔内超声成像导管定位信息。
| 28 | 24.4与三维心脏电生理导航系统配合使用时，具备心腔内超声自动建模功能。
| 29 | 24.5成像模式：B模式、CF/PDI模式、PW模式、CW模式、M模式。
| 30 | 24.6支持B+CF、B+PW+CF复合成像模式。
| 31 | 24.7 B模式工作频率：2~15MHz。
| 32 | 24.8 具备电池，电池容量≥85Wh。
| 33 | 24.9 支持2D测量（距离、周长、面积），距离精确度±5%、周长精确度±10%、面积精确度±10%。
| 34 | 24.10 支持时间测量（M模式、PW模式、CW模式下），时间精确度±5%。
| 35 | 24.11 支持影像注释、体标功能。
| 36 | 24.12 配置≥15英寸显示器，触控显示器≥8寸。
| 37 | 24.13 处理器≥1GHz，硬盘≥128G，内存≥8G。
| 38 | 24.15 兼容多款不同管径的心腔内超声成像导管，导管外径＜8F。
| 39 | 25、配置需求（包括但不限于）
| 40 | 25.1 三维心脏电生理标测系统
| 41 | 25.11、患者接口单元1个
| 42 | 25.12、患者接口单元支架1个
| 43 | 25.13、定位处理单元1个
| 44 | 25.14、磁场发生器和支架组件1个
| 45 | 25.15、工作站计算机(含:鼠标、键盘)1套
| 46 | 25.16、打印机及其连接线1套
| 47 | 25.17、显示器4台
| 48 | 25.18、显示器支架2套
| 49 | 25.19、脚踏开关1个
| 50 | 25.110、操作台1个
| 51 | 25.111、仪器车1个
| 52 | 25.112、电定位单元1台
| 53 | 25.113、心脏射频消融仪 1台
| 54 | 25.114、灌注泵 1台
| 55 | 25.115、心脏电生理刺激仪 1台
| 56 | 25.116、心脏脉冲电场消融设备 1台
| 57 | 25.2 便携式数字化彩色超声诊断仪
| 58 | 25.21、主机1台
| 59 | 25.22、交流电源线 1根
| 60 | 25.23、电池 1个
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注